## WZÓR FORMULARZA OFERTY

pieczęć wykonawcy

Centrum Medyczne

MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie „zapytania ” na: „Zakup 2 sztuk aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy”, w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowa Strategia Onkologiczna”

- oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

cena (C) za wykonanie zadania (zakup + koszty dostawy, instalacji, przeszkolenia, wykonania projektu osłon stałych i testów specjalistycznych ) wynosi netto ....................... zł (słownie:............................................................................................................ zł), natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, tj. ………………….zł (słownie: ..................................................................................................... zł). wynosi kwotę brutto ....................... zł (słownie:................................................................................................ zł).

W tym:

|  | Nazwa producenta, model/ nr katalogowy Kraj pochodzenia / Rok produkcji | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakup 2 sztuk – mammografów |  |  |  |  |
| Dostawa wraz z instalacją sprzętu i przeszkoleniem personelu | ----------------- |  |  |  |
| Razem wartość oferty (C): |  |  |  |  |

Opis oferowanego urządzenia:

| Lp. | Opis parametru / cechy | Wymagana cecha lub wartość parametru | Potwierdzenie parametru / cechy oferowana wartość parametru | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | b | C | D | E |
|  | # Rok produkcji min. 2024 | Tak |  | bez punktacji |
| Fabrycznie nowy CYFROWY aparat mammograficzny 2 szt. |  |  |  |  |
| Nazwa produktu/urządzenia: |  |  |  |  |
| Model: |  |  |  |  |
| Producent/Wytwórca: |  |  |  |  |
| Kraj produkcji: |  |  |  |  |
| Nr katalogowy: |  |  |  |  |
| Certyfikat zgodności: |  |  |  |  |
| Deklaracja zgodności WE: |  |  |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych: |  |  |  |  |

|  | Aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu, w pełni cyfrowy (nie dopuszcza się aparatów ucyfrowionych zarówno CR i jak DR) | Tak |  | bez punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Główne podzespoły aparatów mammograficznych (statyw, detektor, generator, lampa rentgenowska) tego samego producenta | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt, Nie – 0 pkt |
| GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |  |  |  |  |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy | Tak |  | bez punktacji |
|  | Generator wbudowany w statyw mammografu | Tak |  | bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia | min. 23-40 kV |  | bez punktacji |
|  | Możliwość zmiany wysokiego napięcia nie więcej niż co 1 kV w całym zakresie | Tak |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość obciążenia prądowo - czasowego | min. 600 mAs |  | bez punktacji |
|  | Maksymalny prąd dużego ogniska | min. 100 mA |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna kompensacja zmian napięcia zasilającego +/-10% | Tak |  | bez punktacji |
| LAMPA RENTGENOWSKA |  |  |  |  |
|  | Pojemność cieplna anody | min. 300 kHU |  | Wartość większa od 301 kHU – 10 pkt, Pozostałe– 0 pkt |
|  | Anoda min. jednomateriałowa | Tak, Podać |  | Anoda dwumateriałowa –5 pkt Anoda jednomateriałowa - 0 pkt |
|  | Szybkość chłodzenia anody | min.40 kHU/min |  | bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.15 mm |  | bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska mierzona zgodnie z IEC 60336 metodą szczelinową | max. 0.3 mm |  | bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe - minimum dwa | Tak |  | bez punktacji |
| AUTOMATYKA |  |  |  |  |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wymagane tryby pracy: w pełni automatyczny, ręczny wybór parametrów ekspozycji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyka z wyszukiwaniem najgęstszego regionu w piersi, bazująca na pre-ekspozycji (Wszystkie parametry ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) dobierane na podstawie gęstości radiologicznej tkanki) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczny tryb AEC do obrazowania piersi z implantami | Tak |  | bez punktacji |
| KOMPRESJA |  |  |  |  |
|  | Komplet płytek uciskowych dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Ręczna oraz motorowa kontrola kompresji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki uciskowej góra/dół oraz ruchem głowicy góra/dół ręcznie (przy pomocy przycisków lub pokręteł ) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych po prawej i lewej stronie aparatu). Dodatkowa, manualna korekta ucisku przy pomocy pokrętła | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji, z możliwością wyłączenia tej funkcji przez użytkownika | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zwolnienia ucisku w przypadku awarii zasilania, przy pomocy pokrętła lub przycisku | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki uciskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Statyw wolnostojący | Tak |  | bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony do górnej powierzchni stolika mammograficznego przy głowicy ustawionej pionowo) | min. 71 - 140 cm |  | Wartość większa od 141 cm – 5 pkt, Pozostałe– 0 pkt |
|  | Zmotoryzowany ruch pionowy oraz obrót głowicy w całym zakresie | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | min. 360º |  | bez punktacji |
|  | Grubość obudowy detektora od strony pacjentki | max. 80 mm |  | <50mm – 5 pkt ≥50mm – 0 pkt |
|  | Możliwość ustawienia głowicy i wykonania badania w pozycji -180°(detektor na górze, lampa na dole) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu | min. 65 cm |  | bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynniku powiększenia min. 1.5 | Tak |  | bez punktacji |
|  | Automatyczny ustawienie aparatu do zaprogramowanych projekcji kątowych po naciśnięciu jednego przycisku lub po naciśnięciu jednego przycisku oraz klawisza bezpieczeństwa poprzez ruch obrotowy gantry. | Tak |  | bez punktacji |
|  | Osłona twarzy pacjentki | Tak |  | bez punktacji |
|  | Pozycja parkingowa lampy | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |
| DETEKTOR CYFROWY |  |  |  |  |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku w technologii TFT, o wymiarach min. 23 cm x 29 cm oraz formatach obrazowania min. 18 cm x 23 cm, min. 23 cm x 29 cm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Metoda konwersji promieniowania X na sygnał elektryczny | Tak |  | bez punktacji |
|  | Matryca detektora promieniowania rentgenowskiego dla maksymalnego formatu obrazowania | min. 2300 px x 2850 px |  | bez punktacji |
|  | Rozmiar piksela | max. 100µm |  | bez punktacji |
|  | Zakres dynamiki detektora | min. 12 bit |  | bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa zintegrowana z detektorem cyfrowym | Tak |  | bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | max.25 s |  | bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | max. 15 s |  | bez punktacji |
|  | Informacje podczas ekspozycji zbierane z powierzchni detektora jednoczasowo a nie na zasadzie skanowania detektora | Tak |  | bez punktacji |
|  | Odległość od krawędzi stolika od strony piersi do czynnej krawędzi detektora max. 5mm | Tak |  | bez punktacji |
|  | Kalibracja detektora możliwa do wykonania na życzenie użytkownika w całym okresie gwarancji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Detektor gotowy do ekspozycji od razu po uruchomieniu aparatu, który nie wymaga codziennej kalibracji ( lub z innym interwałem ) w celu zachowania jakości obrazu. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |
| STACJA AKWIZYCYJNA |  |  |  |  |
|  | Komputer z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Stacja akwizycyjna zintegrowanana z podłożem (nie dopuszcza się stacji jezdnych) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Monitor stacji akwizycyjnej LED, skalibrowany w standardzie DICOM, o parametrach: | Tak |  | bez punktacji |
|  | - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 50 cm |  |  |  |
|  | - kontrast min.500:1 |  |  |  |
|  | - rozdzielczość nie mniejsza niż 3 Mpix |  |  |  |
|  | - skalibrowana luminancja min. 500 cd/m2 |  |  |  |
|  | - odwzorowanie skali szarości min. 8 bit |  |  |  |
|  | Pamięć operacyjna RAM | min. 32GB |  | bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów | min. 1 TB |  | bez punktacji |
|  | Ilość zapisanych obrazów bez kompresji dla pełnego formatu detektora | min.9000 |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne wprowadzanie parametrów ekspozycji oraz dawki (dawka wejściowa i średnia dawka gruczołowa) i połączenie ich z obrazem cyfrowym | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wyświetlenie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | Tak |  | bez punktacji |
|  | Nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | Tak |  | bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy w standardzie DICOM 3.0 potwierdzony dokumentem DICOM Conformance Statement | Tak |  | bez punktacji |
|  | Usługi DICOM: protokoły komunikacji | Tak |  | bez punktacji |
|  | - DICOM Store, automatyczne wysyłane zakończonych badań na serwer PACS |  |  |  |
|  | - DICOM Storage Commitment |  |  |  |
|  | - DICOM Basic Print |  |  |  |
|  | - DICOM Query/Retrive |  |  |  |
|  | - DICOM Modality Worklist |  |  |  |
|  | - DICOM Modality Performance Step |  |  |  |
|  | Informacje zawarte w pliku DICOM (co najmniej: parametry ekspozycji, czas ekspozycji, grubość piersi) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zakres dynamiki obrazu zapisanego i eksportowanego do stacji opisowej (obraz "for presentation") | min. 12 bit |  | bez punktacji |
|  | długości, dodania tekstu do Funkcje: powiększenia, pomiaru obrazu, pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI o dowolnych wymiarach | Tak |  | bez punktacji |
|  | Otrzymywania obrazów z kontroli jakości w formacie "for processing" i wysłania w takim formacie na PACS, stacje opisowe lub inne zdefiniowane miejsca wskazane przez użytkownika (port USB i/lub nagrywarka CD/DVD) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Funkcja ręcznego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz pobrania tych informacji z systemu HIS i połączenia ich z obrazem cyfrowym(integracja z serwerem Dicom Worklist) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Funkcja pobrania archiwalnych zdjęć pacjenta z lokalnego PACS w celu obejrzenia na stacji technika | Tak |  | bez punktacji |
|  | Przezierna przesłona stanowiska operatora z materiału o ekwiwalencie co najmniej 0.5mm Pb | Tak |  | bez punktacji |
| POZOSTAŁE |  |  |  |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych dla dostarczanych urządzeń niezbędnych do uruchomienia | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych dla dostarczanych urządzeń niezbędnych do uruchomienia | Tak |  | bez punktacji |
|  | Opcja umożliwiająca powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D | Tak |  | bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak |  | bez punktacji |
|  | Aparat umożliwiający rozbudowę o opcję Mammografii spektralnej ( rozbudowa możliwa na dzień składania ofert ) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Aparat z możliwością rozbudowy o przystawkę do biopsji min stereotaksja, biopsja 3D ( rozbudowa możliwa na dzień składania ofert ) | Tak |  | bez punktacji |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych po sprzedaży urządzenia | min. 10 lat |  | bez punktacji |
|  | Czas reakcji od zgłoszenia awarii | max. 24h |  | bez punktacji |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej | max. 4 dni robocze |  | bez punktacji |
|  | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych z zagranicy | max. 7 dni roboczych |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i prawidłowego użycia przedmiotu zamówienia po dostarczeniu i instalacji, potwierdzone pisemnym protokołem. | Tak |  | bez punktacji |
| ZESTAW DO KONTROLI JAKOŚCI |  |  |  |  |
|  | Zestaw do kontroli jakości przewidziany przez producenta | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zestaw przyrządów i fantomów wymaganych do przeprowadzenia testów podstawowych określonych przez aktualne na dzień składania oferty ustawodawstwo polskie oraz aktualne na dzień składania ofert Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne | Tak |  | bez punktacji |
|  | Utylizacja posiadanych mammografów wraz z wystawieniem niezbędnej dokumentacji | Tak |  | bez punktacji |
|  | Zamawiający posiada infrastrukturę informatyczną RIS/PACS Kamsoft oraz IT4KAN | Tak |  | X |

Gwarancja na dostarczany sprzęt :

|  | Gwarancja na wszystkie oferowane składowe zamówienia min 48 miesięcy | Tak |  | 48 miesięcy – 0 pkt 60 miesięcy i więcej – 5 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Deklarujemy

    - termin wykonania zamówienia: do ……….. dni od dnia zawarcia umowy,

    - warunki płatności: zgodnie z postanowieniami umowy,

- Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenia, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- Ponadto oświadczamy, że:

  - Zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o udzielanym zamówieniu i uznajemy się za związanych określonymi w nim zasadami postępowania. Nie  wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

  - uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury wyszczególnione we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej pismach Zamawiającego

  - Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

  - cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  - warunki płatności, będą zgodne z zapisami przedstawionymi w treści ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zakres zamówienia przewidziany do wykonania będzie zgodny z zakresem objętym ogłoszeniem

  - związani jesteśmy ofertą 30 dni.

  - zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (wzorem umowy), które zostały zawarte w załączniku nr 3 do ogłoszenia o udzielnym zamówieniu i w pełni je akceptujemy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że*:

podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

*Należy zaznaczyć właściwe pole

- Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć 
wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Nazwa | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |

- Ofertę niniejszą składam na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………………

NIP:	…………………………………

KRS 	…………………………………

tel. 	…………………………………

e-mail: 	…………………………………

- Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

  - ……………………………………………………………

  - ……………………………………………………………

................................dn. ............................

..............................................................

podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy